本质安全型温湿度变送器

EE30EX系列变送器是易爆环境下为湿度和温度的精确测量而设计的，湿度范围是0-100%RH,温度范围是-40—180℃。EE30EX能满足ATEX*要求，并执行本质安全型设备以下的健康和安全标准：

*EN50014:1997

*EN50020:1994

*EN50284:1998

EC(电磁兼容)校验由德国物理-工程技术院PTB执行。

PTB：Physikalisch-Technische Bundesanstalt

EE30EX系列变送器得组成为：

供电和测量单元

分类依据EC-type校验认证 PTB99ATX2042

传感驱动单元和传感器探头

分类依据EC-type校验认证 PTB99ATX2043条件下的 Ⅱ 1/2G EEXIa Ⅱ C 1G T6

传感器探头能在温度等级T6、0区内应用（仪器组Ⅱ类别1），对于EE30EX型号B和C，传感器探头和传感器驱动单元间得电缆长度可长至10m，供电单元和测量单元间得电缆最长可长至100m。

有四种型号可选用

型号A：在易爆1区和2区内墙面安装

型号B：直接安装在隔墙中有分体式传感器探头

(可长至10m)

型号C：为在0区深度安装有分体式传感器探头

(可长至10m)

型号E：处于高压环境下，压力在0.01-15 bar 配

有分体式探头(可长至10m)

典型应用：

*化学处理

*医药应用领域

*易爆的危险品储存室

特点：

*EC-type 检验依据ATEX

*为0区使用已做审定

*最高精度可保证到180℃

*标准配置包括了软件

*可做露点、绝对湿度等测量

*可以更换湿度敏感元件

| 技术参数 |
| --- |
| 测量指标 |
| 相对湿度 |
| 湿度敏感元件 | HC1000-400 |
| 测量范围 | 0～100%RH |
| 线性和滞后采用可确认的一流标准特别标定 | ±1%RH(0...90%RH) ±2%RH(90...100%RH) |
| 标准标定 | ±2%RH(0...90%RH) ±3%RH(90...100%RH) |
| 保证的精度极限 - GAL23 | 对于0...90%RH范围内： 2.35%RH |
| 根据标准 NFX15.113 | 对于0...100%RH范围内： 2.96%RH |
| 电子线路温度相关性 | 典型值：0.06%RH/℃ |
| 传感器敏感元件温度相关性 | 典型值：0.03%RH/℃ |
| 使用过滤器时响应时间 20℃/t90 | < 30 妙 |
| 温度 |
| 温度敏感元件 | Pt1000 ( class A , DIN EN 60751) |
| 传感器探头的工作范围 | EE30EX-A -20...+60℃ (-4...+140℉) |
|  | EE30EX-B -40...+180℃ (-40...+356℉) |
|  | EE30EX-E -40...+180℃ (-40...+356℉) |
| 电子线路温度相关性 | 典型值：0.005℃/℃ |
| 精确性(典型值) |  |
| 对于计算函数的标准测量范围: |
| 相对湿度 RH | 0...100%RH |
| 温度 T -20...60℃ (-4...+140℉) | 露点温度 Td -20...60℃(-4...+140℉) |
| 水蒸气压 e 0...200 mbar (0...2,9psi) | 霜点温度 Tf -20... 0℃(-4...+32℉) |
| 混合比 r 0...425 g/kg (0...2900gr/lb) | 湿球温度 Tw 0...60℃(30...+140℉) |
| 绝对湿度 dv 0...150 g/m3 (0...60gr/ft3) | 热焓 H -20...400KJ/kg(-6600...135000lbf/lb) |
| 输出 |
| 两路可自由选择和升级的输出 | 0～5V -1mA < IL <1mA |
|  | 0～10V -1mA < IL <1mA |
|  | 4～20mA RL<360Ω |
| 串行接口 | RS232C |
| 供电电源 | SELV 24VDC/VAC ±15% |
| 电流损耗 | 24 VDC | ≤150mA |
|  | 24 VAC | ≤280mA |
| 采用高压传感器探头压力工作范围 | 0.01...15 bar |
| 计算机系统要求 | IBM 兼容机 386/33 MHz 以上或采用更高级别处理器 |
|  | 5MB 自由硬盘空间 ，4MB 以上内存，3.5英寸软盘驱动器 |
|  | 计算机有串行接口、鼠标接口(推荐) |
|  | 操作系统采用 美国微软公司Windows 3.1以上或更高级版本 |
| 外壳/防护等级 | 供电和计算单元 | ABS 工程塑料/IP65 |
|  | 传感器传动单元 | 铝硅合金12/IP65 |
| 电缆密封 | PG7 和 PG9 ；适用电缆直径 5-9 mm |
| 电气连接端子 | 螺纹接线端子 最大1.5mm2 |
| 传感器探头保护 | 不锈钢烧结过滤器 |
| 温度范围 | 传感器电子驱动装置 | -20...60℃(-4...+140℉) |
|  | 传感器供电和计算装置 | -20...60℃(-4...+140℉) |
|  | 电子显示单元 | 0...40℃(32...+104℉) |
| 存储温度范围 | 电子电路和传感器探头 | 30...60℃(22...+140℉) |
| 电子兼容性依据 ( CE ) | EN 50081-2 |
|  | EN 50082-2 |

本质安全考察证书

供电以及计算单元

传感器传动及传感器探头

本质安全型电气连接图、安装图

# Text boxes

EE30EX系列