HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD

IS0-9001 認證合格廠

使用前注意事項

(一)錯誤的接線將導致儀器故障及觸電,請熟讀操作說明書後再自行安裝。

(二)背面接地點(E點)必須確實接好(如圖說明)。

(三)當電源是三相(3ψ)AC220V時,請注意火線,以避免干擾。

(四)Relay的接觸點最大電流是(AC 110V時為3A/AC 220V時為 5A) 超過時必須外加耐大電流之繼電器(Power relay) 。

(五)控制器安裝現場必須選擇通風良好,避免陽光直射。

參考電器圖如下:

#### R: Power Relay

P: Pump

##### M: Magnetic

A/SC: Relay a contact

A/R: Power Relay a contact

###### A/M: Magnetic a contact

1

鹽度控制器操作說明

一.鹽度控制器介紹：

HOTEC鹽度控制器為國人自行研發設計之精密控制器，可適用於任何場所，採用較大型LCD液晶顯示（0.8”）可耐溫至90℃不變黑。

HOTEC鹽度電極偵測原理是運用兩支金屬棒(銀)+鍍鉑黑,固定

面積(A)及固定距離(L), 兩支金屬棒之間送一固定之參考電壓,因  此鹽度不同就產生不同之電流,依據電流大小就可運算出導電度值（V=I*R）。

＊鹽度之電極常數為（K=1.0）

＊依據導電度之測量範圍而選擇電極係數（K）【K= ￡XL÷A】

- K=10.0適用範圍(>20000us/cm),

- K=1.0適用範圍(20000us/cm－5.000us/cm)

- K=0.1適用範圍(20.00us/cm－0.200us/cm)

- K=0.01適用範圍(1.000us/cm－0.05us/cm)

適用於各種場所，如冷卻水、養殖、廢水及工業各製程。

PS：鹽控制器主機(SC-106)本公司提供兩年之品質保證。

鹽度感測器本公司提供半年之品質保證。

2

二.訂購編號

- 鹽度控制器主機……………………………（SC-106）

- 鹽度電極（K=1）…………………………..（P-1.00-H）

- 鹽度電極（K=0.1）…………………………（P-0.1-H）

- 鹽度電極（K=0.01）………………………..（P-0.01-H）

- 鹽度標準液(500cc)…………………………..…(35.0ppt)

三.、使用前安裝程序：

1、核對配件是否齊全。

2、安裝組合電極。

3、安裝控制器。

4、連接電極線、訊號線。

5、連接加藥機、電磁閥。

6、確定操作範圍，接上電源。

7、設定控制區。

3

四.規格

| Model | SC-106 |
| --- | --- |
| Range | 0-200.0ppt |
| Resolution | ±1digit |
| Display | 3 1/2 0.8” LCD |
| Temperature Compensation | 0 to 70 ℃ |
| Current output | 4 to 20 mA Isolated max. load 1kΩ |
| Control action | Two relay on/off |
| Current on contact | 220VAC/5A 110VAC/3A |
| Control limit | HI/LO |
| Set point | 2 |
| Power | 110,220VAC±12% ,50/60Hz |
| Cut out dimension | 135*135*182mm(H*W*D) |
| Weight | 1.45Kg |

4

五.面板說明(TABLE1)

A.型號 HOTEC SC-106

TABLE1

1.STDBY鍵：繼電器（Relay）電源釋能開關。

2.MODE 鍵：功能選擇開關，按MODE鍵則設定順序如下。

SC-READ→Lo→Hi→C=→SC-READ

4.CALIB.旋鈕：零點調整鍵。

5.SLOPE.旋鈕：斜率調整鍵（標準液校正調整鈕）（電極係數調整鈕）。

6.Hi/Lo旋鈕：SC值高低點設定旋鈕。

7. Hi/Lo指示LED：表示SC高低 REALY動作指示燈

5

B.校正

零點校正  1.將鹽度電極放置於空氣中（空氣中R=無限大 ,鹽度＝0）。

2.調整CALIB旋鈕歸零,使顯示幕＝0

標準液校正 1.將鹽度電極放置於標準液中,例如標準液是（35.0ppt）

然後調整SLOPE旋鈕,使顯示幕顯示（35.0）。

六.安裝方式(TABLE2)

主機安裝：在配電箱（盤）之板面預留一個135x135（mm）的孔，將

控制器主機從面板前放入，再裝上下兩片固定架（用螺

絲鎖緊即可）。

控制器後板接線圖及說明

1. CELL+：接電極訊號線之紅線。

2. CELL-：接電極訊號綠線。

3. T：接電極訊號線之白線。

4. T1：接電極訊號線之黑線。

5. DC+12V / DC-12V：接傳送器正負電源。

6. 4~20mA：提供外界紀錄器或電腦連線。

6

（TABLE2）

PS:鹽度控制器,背面接線要將【COM,20.00ms】短路

7

七.鹽度【ppt】和導電度對照表【ms/cm】

| T=20℃ SALLNITY WITH ppt |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ms | ppt | ms | ppt | ms | ppt | ms | ppt |
| 5 | 3.0 | 20 | 13.3 | 35 | 24.7 | 60 | 52.6 |
| 6 | 3.6 | 21 | 14.1 | 36 | 25.5 | 65 | 59.2 |
| 7 | 4.3 | 22 | 14.8 | 37 | 26.2 | 70 | 65.7 |
| 8 | 4.9 | 23 | 15.5 | 38 | 27.0 | 75 | 73.4 |
| 9 | 5.6 | 24 | 16.2 | 39 | 27.8 | 80 | 81.1 |
| 10 | 6.3 | 25 | 17.0 | 40 | 28.6 | 85 | 87.7 |
| 11 | 6.9 | 26 | 17.8 | 42 | 30.2 | 90 | 94.2 |
| 12 | 7.6 | 27 | 18.5 | 44 | 31.8 | 94 | 100.4 |
| 13 | 8.3 | 28 | 19.3 | 46 | 33.5 |  |  |
| 14 | 9.0 | 29 | 20.0 | 48 | 35.1 |  |  |
| 15 | 9.7 | 30 | 20.8 | 50 | 36.7 |  |  |
| 16 | 10.4 | 31 | 21.6 | 52 | 38.4 |  |  |
| 17 | 11.2 | 32 | 22.3 | 54 | 40.1 |  |  |
| 18 | 11.9 | 33 | 23.1 | 56 | 41.8 |  |  |
| 19 | 12.6 | 34 | 23.9 | 58 | 47.2 |  |  |

8