HOTEC  PH-10C&ORP-20C

酸鹼/氧化還原度分析儀

操作說明書

HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD

ISO-9001 認證合格廠

使用前注意事項

1．請提供穩定電源。

2．感測器信號線請提供良好的遮蔽，避免和動力線捆綁一起。

3．感測器信號線直接接到儀器後面端子排【避免由動力控制盤內的端子排轉接】。

4．儀器電源必須單獨，尤其不能和變頻器電源並接，並且必須遠離變頻器。

5．錯誤的接線將導致儀器故障及觸電，請熟讀操作說明書後再自行安裝。

6．背面接地點（E點）必須確實接好（如圖說明）。

7．當電源是二相（2ψ）AC220V時，請注意火線，以避免干擾。

8．Relay接觸點最大電流是（AC 110V，220V時為2A/AC）超過時必須外加耐大電流之繼電器（Power relay）。

9．控制器安裝現場必須選擇通風良好，避免陽光直射。

參考電器圖如下：

R：Power Relay

M：Magnetic

PH/A：Relay a contact

R/A1,R/A2：Power Relay a contact

M/A1,M/A2,M/A3：Magnetic a contact

酸鹼度及氧化還原分析儀操作說明書：

一．酸鹼度及氧化還原分析儀介紹（PH/ORP Analyzer）：

HOTEC分析儀為國人自行研製設計之精密儀器，可適用於任何場合，採用【LCD】液晶顯示，可耐溫至90℃不變黑。藍色背光板，在沒有燈光的夜晚也看得很清楚。

HOTEC分析儀使用的電極來自美國BJC公司，為目前歐美電極種類最多、品質最佳的工業電極，可適用於各種場合，如廢水槽、發酵槽。本公司生產之控制器為高阻抗輸入型，可適用任何廠牌工業用電極。

二．使用前安裝程式：

1．核對配件是否齊全。

2．安裝組合電極。

3．安裝控制器。

4．連接電極線、訊號線及傳送器。

5．連接加藥機、電磁閥。

6．確定操作範圍接上電源。

7．使用標準液校正。

8．設定控制區。

三．訂購編號：

A．酸鹼度【PH】分析儀主機………………………………………（PH-10C）

B．氧化還原【ORP】分析儀主機………………………………（ORP-20C）

C．1″PP管固定架…………………………………………………（PP-H-01）

D．1″PP管【1M，2M，3M】………………（PP-100，PP-200，PP-300）

E．防水型接線盒……………………………………………………（BOX-100）

F．現場透明採樣杯……………………………………………………（PP-5L）

四．規格：

| Model | PH-10C | ORP-20C |
| --- | --- | --- |
| Range | 0.00 to 14.00PH | -1000mV to +1000mV |
| Resolution | 0.01 | 1mV |
| Accuracy | 0.01 PH±1 digit | 1mV±1 digit |
| Display | 3-1/2 Digit LCD （Blue back light） |  |
| Impedance | ＞1012Ω |  |
| Temperature Compensation | ATC probe or Manual Fixed Resistance【PT-100】 |  |
| Current Output | 4-20Ma Max.load 800Ω |  |
| Control Action | Relay NO/OFF |  |
| Current on Contact | 220VAC Max.3A/110VAC Max.1.5A |  |
| Control Limit | Hi/Lo |  |
| Set Point | 2 |  |
| Power | 110V,220V AC±12%,50/60Hz |  |
| Cut Out Dimension | 92×92×125(H×W×D) 【mm】 |  |
| Weights | 1.2kg |  |

五．面板說明【PH-10C&ORP20C】：

A．型號 HOTEC PH-10C

B．型號 HOTEC ORP-20C

C:功能鍵及旋鈕介紹：

1.ZERO：調整鈕：零點調整鈕。

2.SPAN：調整鈕：斜率調整鈕。

3.Hi/SET，Lo/SET鍵：PH/ORP值高低點設定鍵。

4.           LCD顯示符號：表示Hi，Lo REALY動作接點輸出指示符號。

D.如何校正PH：

1.用清水將電極清洗乾淨。

2.將電極浸入準備好之標準液pH7.00中，輕搖電極數秒，待控制器上顯示的pH值穩定後，調整ZERO旋鈕至顯示7.00直至穩定。

3.將電極移開，並用清水清洗乾淨，清洗後將電極浸入pH4.00標準液中輕輕搖動電極數秒。

4.待控制器顯示的pH值穩定後，調整SPAN旋鈕至顯示4.00直至穩定。

5.重覆1至4步驟看校正是否正確，校正完成後請勿再轉動ZERO及SPAN兩個旋鈕，直到下次再校正。

6.清洗電極完畢，然後放入待測溶液中。

E.如何校正氧化還原（ORP）：

1.ORP主機短路校正：沒有ORP【mV】標準液情況下：

用一短路導線將ORP主機【GLASS&REF】短路，然後調整ORP主機【ZERO】旋鈕，使ORP主機顯示幕為【0000mV】即可。

2.ORP【mV】標準液校正：

A.用清水清洗ORP電極，將ORP電極浸入mV（ORP）標準液中，調整ORP主機【SPAN】旋鈕，調整至ORP主機顯示幕為【ORP標準液所標示之mV值】即可。

B.清洗乾淨將電極浸入待測溶液中。

G.控制範圍設定（HI Lo設定）：

1.按HI/SET鍵不放，顯示幕顯示【HI/S】，然後調整HI旋鈕。

2.按LO/SET鍵不放，顯示幕顯示【LO/S】，然後調整LO旋鈕。

六.安裝方式：

A:主機安裝：

在配電箱（盤）之板面預留一個92*92（mm）【D=125】的孔，將制器主機從面板前放入，再裝上、下兩片固定架（用螺絲鎖緊即可）。

B:控制器後板接線圖及說明：

C:控制器後板接線圖+PHD-501說明：

| 1.GLASS | 接PH/ORP電極訊號線中心線 |
| --- | --- |
| 2.REF | 接PH/ORP電極訊號線網線 |
| 3.TC1 | 溫度補償電極（PT-100a） |
| 4.TC2 | 溫度補償電極（PT-100bb） |
| 5.mA+ , mA- | 4-20mA輸出，外接記錄器及電腦連線記錄 |
| 6.HI-COM , HI-NO | 高點警報ON/OFF輸出 |
| 7.LO-COM, LO-NO | 低點警報ON/OFF輸出 |
| 8.AC-220,110V,0V | AC POWER輸入 |
| 9.EARTH | 接大地用 |

七.PH電極線撥線注意事項：

| 1．電極線之外皮（黑色）【撥5cm】 | 4．白色透明保護管【4cm】（白色） |
| --- | --- |
| 2．電極線之網線【REF】（銀色） | 5．中心軸【GLASS】 |
| 3．黑色之導電橡皮【黑色】撥除 |  |

注意：中心軸外皮黑色導電橡皮需撥除，剩大約白色透明保護管【3cm】

八.維修及保養：

一級保養：由使用者負責

1.負責電極之清洗等日常保養（約每週一次，視水樣之情況而改變）

2.配合標準液，整套儀器作定期校正（約每兩週一次，視水樣之情況而改變）。

3.遇有不正常狀況，請先依表（一）作故障排除：

[表一]

| 現象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.數位顯示不出 | 電源未開或保險絲燒毀 | 查電源開關及保險絲（0.25A-20mm） |
| 2.顯示值上下亂跳 | 電極線潮濕或電極線氧化 | 查接線盒及電極線 |
|  | 電極陶瓷孔受污染 | 清洗電極陶瓷孔（0.1N HCL） |
| 3.標準液7.00及4.00 調整不到 | 電極外表受污染 | 清洗電極（0.1N HCL） |
|  | 電極線潮濕 | 查接線盒及電極線 |
|  | 電極破損或有裂痕 | 更換電極 |
|  | ATC探棒破裂 | 更換ATC探棒 |
|  | 電極陶瓷孔受污染 | 清洗陶瓷孔（0.1N HCL） |
| 4.數字反應慢 | 電極玻璃頭陶瓷孔受污染 | 清洗電極陶瓷孔（0.1N HCL） |
| 5.顯示之數位不動 | 電極破裂 電極線之GLASS&REF短路 | 更換電極 電極線之中心軸黑色導電橡皮是否有撥除 |

二級保養：

若以下處理，仍無法解決，請及時聯絡本公司，當盡速配合維修。

| 現象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.不顯示 | 電源不通或故障 | 檢查電源及保險絲(0.25A-20mm) |
| 2.讀值固定不動 | 電極破裂或電極線短路 | 檢查電極,接線盒及Cable |
| 3.讀值 1. | 電源線開路或IC損壞 | 檢查電極配線,通知修理 |
| 4.讀值 -1. | 主機故障 | 通知修理 |
| 5.校正沒問題,但測量偏差大 | 配線有漏電現象 | 檢查配線及攪拌機 |
| 6.讀值不穩定及反應慢 | 電極污染或電極線受潮 | 0.1MHCL清洗電極3-5分鐘檢查及烘乾接線盒 |
| 7.pH7.00調得到 pH4.00調不到 | pH電極嚴重污染或老化 接線盒或接線受潮 | 用0.1N HCl清洗5分鐘,及處理受潮,無效更換電極 |
| 8.ORP電極偏移 | ORP電極陶瓷孔受污染 ORP白金環氧化及污染 | 0.1N HCl清洗電極3-5分鐘 用衛生紙擦拭白金環 |
| 10.讀值與實際差距過大 | 漏電 | 檢察線路 |
| 11.無法自動加藥 | A.控制線路或設定有誤 | A.檢查線路或設定點 |
|  | B.外界控制線路或加藥機故障 | B.檢查線路或加藥機 |
|  | C.保險絲燒斷 | C.更換保險絲(2A-20mm) |
|  | D.儀器故障 | D.通知處理 |

十.故障排除：

| 故障現象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 數位無法顯示 | 電源未開或保險絲燒毀 | 查電源開關及保險絲(0.25A-20mm) |
| 顯示數位但會亂跳，或 顯示1，-1， | 電極線可能斷線 | 查電極線是否接妥或破皮 |
|  | 電極破裂 | 更換電極 |
| 顯示固定維持在pH7 | 電極線短路 | 電極線之中心軸黑色導電橡皮是否有撥除 |
|  | 電極破裂 | 更換電極 |
|  | 接線盒受潮 | 用幹布擦拭及吹風機吹幹 |
| 測量值不准 | 電極受污染 | 清洗電極 |
|  | 電極老化 | 更換電極 |
|  | 接線盒受潮 | 用幹布擦拭及吹風機吹幹 |
|  | 信號線阻抗不夠 | 更換信號線 |
| 無法控制加藥 | 加藥設定點未設定 | 重新設加藥點 |
|  | 加藥桶藥液不足 | 補充藥液 |
|  | 外界控制線路故障 | 查外界控制電路 |
|  | 加藥機故障 | 檢修加藥機 |
|  | 控制器保險絲燒毀 | 更換控制器保險絲(2A-20mm) |

十一.開放式PH電極+PP管及固定架配置圖：