微電腦攜帶型電導度/溫度計

HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD

ISO-9001  認證合格廠

A、功能敘述及操作說明

設計特點：

微電腦，單晶片處理/自動範圍搜尋【20.00,200.0,2000us/cm,20.00ms/cm】。

溫度補償係數可設定【0.00～7.00%】，一般設定【2.00% per ℃】

自動校正及自動溫度補償，校正後自動換算電極常數。

同時顯示us/cm.ms/cm,℃。

按鍵式開關設計，操作容易，攜帶方便，特殊外殼設計，防水效果佳。

自動省電裝置【auto power off】。

標準液校正值可設定【標準內鍵值12.88ms/cm,1413us/cm,84.0us/cm】。

B、功能鍵說明

| MODE/ | 電極常數，溫度係數，標準液值設定鍵+右移功能鍵。 |
| --- | --- |
| CAL/ | 校正+上調功能鍵 |
| ON/OFF | 電源開關鍵 |

C、溫度係數及溫度補償

a、溫度補償【TEMPERATURE COMPENSATION】

因待測物溫度很可能不是25℃，固將異於25℃溶液的導電度值計算至25℃值及為溫度補償。

公式如下：

C25=CT/【1+β（T-25）】

說明：C25：為25℃之導電度值

CT：T=℃測試溶液（無溫度補償的導電度值）

T：測試溶液之溫度

β：溫度係數

b、溫度係數【TEMPERATURE COEFFICIENT】

待測溶液之導電度值會因溫度上升而增加，關係式如下

CT=C25*【1+β（T-25）】

β=（CT-C25）/C25（T-25）

c、單位換算

1 micromhos/cm =10-6 mhos/cm=1us/cm

(us=10-6，m=10-6,S=1/Ω)

1 megaohms-cm=106 ohms-cm=1MΩ-cm(M=106)

D、設定電極常數，溫度係數，標準液校正值

| 電極常數設定 | C=1.0可設定範圍【0.700～1.500】 |
| --- | --- |
| 1、按【MODE】鍵display show【C=1.000】 【 1.0】 a. 【C=1.000】閃爍，按【CAL/ 】鍵設定要設定數值，設定完成後。 b.按【 】键display show 【c= 1.000 】閃爍，按【CAL/ 】鍵 設定要設定數值，設定完成後。 c.按【 】键display show 【c= 1.000 】閃爍，按【CAL/ 】鍵 設定數值，設定完成後。 d.按【 】鍵跳至溫度補償係數設定。 |  |
| 溫度補償係數設定 |  |
| 2、display show【2.00%】閃爍。 按【CAL/ 】鍵設定數值重複【a,b,c,d】步驟即可設定溫度係數完成。 #導電度值範圍在【2us/cm-20.00ms/cm】建議設定在【2.00% per ℃】 |  |
| 標準液校正值設定 |  |
| 3、溫度係數設定完成後跳至標準液校正值設定display show【us/cm 1413】 【cal P-5】 右下角顯示【P-5】表示標準液校正值為【1413】設定，如果要改變標準液校正值，按【CAL/ 】鍵可改變，改變順序為。 【us/cm 1413】→【us/cm 12.88】→【us/cm 84.0】 【cal P-5】 【cal P-6】 【cal P-5】 7、按【 】鍵跳至標準液校正值設定功能display show【us/cm 14.13】閃爍按【CAL/ 】鍵設定數值重複【a,b,c,d】步驟即可設定溫度係數完成後跳出設定及自動記憶。 |  |

E、校正

1、按【CAL/ 】鍵display show【us/cm 1413】 【cal P-5】 2、右下角顯示【P-5】表示標準液校正值為【1413】設定，如果要改變標準液校正值，按【MODE/ 】鍵可改變，改變順序為。 【us/cm 1413】→【us/cm 12.88】→【us/cm 84.0】 【cal P-5】 【cal P-6】 【cal P-4】 3、標準液校正值確認完畢後。 a.將導電度電極用清水清洗，將導電度電極放入標準液中，導電度電極搖晃幾下使殘餘在導電度電極的空氣氣泡排出，才能夠使校正更穩定及準確。 b.按【CAL/ 】鍵進入校正程式此時display show 【WAIT】閃爍 表示正在做校正，等待數值穩定後CPU會自動確認及自動換算電極常數及顯示電極常數及閃爍。 #校正後display show【E-2】電極斜率錯誤＜【0.500～1.500】 確認標準液是否正確，電極是否骯髒，參數是否正確

LO-BATERY 功能顯示

如果電池是低於6V，HTC202U會顯示電池符號display show【-----】 請更換電池

錯誤顯示

| E—1 | 零點錯誤【導電度電極錯誤】 |
| --- | --- |
| E—2 | 斜率錯誤【標準液或導電極錯誤】 |
| 【us/cm 1000】 【 ---℃】 | 溫度電極損壞，此時HTC202U會將溫度自動設定為25℃。 |

F、規格（Specifications）：

| 型 號（Model） | HTC200 |
| --- | --- |
| 測試範圍（Range） | 0～20.00,200.0,2000US/CM,0～20.00MS/CM c=1.0 |
|  | Temperature：0.00 to 99.9 ℃ |
| 精 確 度（Accuracy） | Conductivity：±1% fullscale |
|  | Temperature：±0.3℃ |
| 溫度補償（Temp.Comp.） | Auto NTC-5KΩ(0.00 to 99.9 ℃) |
| 自動範圍切換 （Auto range） | Auto range：4 Ranges 20.00,200.0,2000us/cm,20.00ms/cm |
| 顯 示 幕（Display） | LCD Display with function indicator Display |
| 溫度係數（Temp.Coeff.） | 0.00-7.00%可設定【一般2.00% per ℃】 |
| 電 源（Power） | 9V Battery |
| 防潮等級（Enclosure） | IP65 |

Model：PEC-100

Material：Silver+Coating pt

Temp.：0-80℃

Cell Constant：1.00

Temp.Comp.Sensor：5KΩ for 25℃

Cable：2M

訂購資訊

1、微電腦手提式導電度主機【HTC-202U】 2、導電度複合電極【PEC-100】 3、導電度標準液【1408us/cm】 4、手提箱【C-100P】