ELCOMETER 319

露点测试仪

标准型和高级型

操作手册

目录

1. 简介	2

2. 快速启动	6

3. 启动	7

4. 读数记录	13

5. 分批记录数据（高级型）	16

6.	统计	19

7.	限值	22

8.	菜单	23

9. 仪器设置	25

10.	使用外部温度探头	28

11.	数据录入电脑	30

12.	个性化用户屏幕	33

13. 仪器维护	34

14. 仪器配件	35

15.	技术参数	36

16.	相关设备	39

# 1. 简介

易高319露点仪是手持式仪器，可快速准确测量表面温度，空气温度和相对湿度。仪器可以根据上述测量值计算露点温度，德尔塔温度，湿球温度、干球温度和相对湿度。

在对基体进行涂装过程中，空气中的湿度或基体上的湿度对涂层质量产生影响，如涂层附着力减弱、基体过早地被腐蚀，该仪器可显示工作环境周围的湿度为用户解决这一问题。

仪器有两种型号：标准型和高级型。本说明书介绍了两种型号仪器的使用方法，两种型号之间的不同在操作手册中以[T]（高级型）和[S]（标准型）加以强调。两种型号仪器外观相似，具体区分方法请参看3.4节。

1.1 特点

| 特点 | 型号 |
| --- | --- |
|  | 标准型 | 高级型 |
| 用户为所有参数设定高低限和报警功能（见第7章） | √ | √ |
| 所有参数都有走势图标（见3.6节读数屏） | √ | √ |
| 用户配置屏幕参数，读数显示清晰可见（见第9章，屏幕显示） | √ | √ |
| 多种语言设置（见第9章，语言） | √ | √ |
| 内置磁铁使仪器能吸引铁基物体 | √ | √ |
| 数据统计分析（见第6章，统计） | √ | √ |
| 可追溯单个数据（见6.2节,数据统计和数据分批记忆） | √ | √ |
| 所有读数都有日期和时间 | √ | √ |
| 滚动记忆10个读数（见4.1节 将存储数据转化为滚动记忆） | √ | √ |
| 多组分批记忆，最多可记录36000个数据 |  | √ |
| 根据用户设定时间段，自动记录数据 |  | √ |
| 延时开机，自动记录数据 |  | √ |
| 通过USB和蓝牙将数据和统计输入电脑（见第11章） |  | √ |
| 易高Master软件用来建立数据组，传输数据和生成报告（见11章） |  | √ |

a. 在有些不允许使用蓝牙技术的国家，仪器上的蓝牙就没有用处(蓝牙菜单用“×”表示)。

1.2标准

易高319露点仪符合以下国家及国际标准：

BS7079-B4；IMO MSC.215（82）；IMO MSC.244(83); ISO 8502-4; 美国海军NSI 009-32；美国海军PPI 63101-000

对于IMO PSPC标准，仪器应该记录相对湿度、表面温度和露点温度，易高319露点仪符合IMO PSPC标准。

1.3 包装清单

- 易高319露点仪

- 提袋

- 腕带

- 电池

- USB线（高级型）

- 易高Master 软件（CD形式）（高级型）

- 校准证书

- 操作手册

该仪器用厚纸板包装，请将包装妥善处理，避免污染环境，如需进一步帮助，请联系当地环保部门。

为使易高319露点仪发挥最大作用，请阅读操作说明书，如有问题，请联系易高公司或易高销售商。

# 2. 快速启动

# 3. 启动

3.1 电源

仪器由电池或连接在连接在电脑上的USB线供电，显示屏右上角的图标显示用户当前使用的电源类型

注意事项：USB电源不能用来为电池充电。

备注：只有高级型提供USB线，USB线可用来为仪器充电和传输数据。标准型用户也可购买USB线，但是只能用来为仪器充电，生成用户屏幕。

电池供电标识显示电池电量情况，格数越多，电池电量越足。

当电池标识上没有格数显示时，建议用户不要长时间使用仪器进行定期记录。在定期记录时，如果更换电池，仪器屏幕会显示“请等待”，这时仪器将重新计算数据组统计。

当电池快没电时，电池供电标识开始闪动，仪器每10秒发出短促声响提示用户需要更换电池。

安装电池

电池安装在机器背面的盖子里，要想更换电池，首先拧下螺丝，打开电池盖，装入两节高性能alkaline干电池（2XAA/LR6），按照正负极提示正确插入电池，然后盖上电池盖，拧紧螺丝即可完成整个安装。

装卸电池不影响记忆库中的读数，但是建议用户装卸电池时，检查时间和数据。

Alkaline电池必须妥善处理以免污染环境，有关电池处理事宜请咨询当地环保部门，请不要将电池仍入火中。

延长电池寿命

以下方法可延长电池寿命：

使用自动开关功能

减少背光灯亮度

减少背光灯关闭时间。

关闭背光灯

如果没有使用蓝牙（高级型），请关掉蓝牙

在定期记录时（高级型），按住开关键或使用自动关机功能，仪器会自动关闭，但实际上仪器还在根据设定的记录时间段，记录读数并分批记忆数据，下次开机时，仪器就会重新打开数据组。

3.2 控制

仪器由五个按键控制：

上面一排四个按键：软键功能根据显示器下方的文本和标识变化。

下面单个按键：按下此键开启仪器，持续按住此键可关闭仪器。

3.3 红绿灯显示

当用户开机时，显示屏上方的红绿灯会短时间发光，当数据不超过设定限制存储为滚动记忆或分批记忆（高级型）时，绿灯会闪烁一次，当数据超过设定限值存储为滚动记忆或分组记忆（高级型）时，红灯则会闪烁。

3.4 分辨使用仪器类型

按下菜单键→关于仪器→仪器信息，仪器类型（标准型/高级型）提示会出现在型号的下方或参考仪器背面的零件号判断类型，“S”代表标准型，“T”代表高级型。

3.5 传感器

传感器位于仪器顶端，用来测量湿度、空气温度和表面温度。

备注：表面温度传感器具有一定柔韧性，可以减少仪器掉落时被损坏的危险。

获得正确读数：

- 不要堵塞湿度和空气温度传感器周围外壳上的气孔，以防止阻塞气流。

- 手指远离气孔——因为身体的热量会影响到读数的准确性。

- 仪器从冷的工作环境中移动热的工作环境中需要大约20分钟的适应时间，反之亦然。

防止损坏的方法：

- 当测量表面温度时，使用仪器不要用力过猛。探头与表面轻轻接触即可，用力过猛不会增加测试速度或提高精确度，只能增加仪器磨损或损坏传感器尖端。

- 不要在被测基体上拖动表面温度探头。

- 尽量使仪器远离油漆粉尘和肮脏的环境，因为这会影响到湿度传感器的准确性。

3.6 读数屏

当仪器测量时，屏幕会显示如下信息和标识：

TOP MODELS ONLY 阴影部分只限高级型仪器

# 4. 读数记录

4.1 将存储数据转化为滚动记忆

根据下列步骤用户可手动选择数据并将其存储为滚动记忆。

易高319高级型也可将数据分组记忆存储，在存储数据前：

- 用户根据需要可设定参数高低限值（见第8章菜单，设定高低限值）

- 用户根据需要选择合适方法，将读数存储为滚动记忆（高级型）见第9章仪器设置—手动存储

步骤：

- 开启仪器，仪器开始测量。

- 将表面温度传感器的橡胶尖端接触被测基体表面，最好以90角接触并保持这一方位，参数旁的“▼”和“▲”显示数据的走势，如果没有“▼”和“▲”，则表示数据不变。

- 按住“Hold”键记忆屏幕上显示的数据。

- 将数据存储为滚动记忆可按“Save or Hold”, 然后点击“Save(存储)”即可（取决于手动记录设置【高级型】）

当数据存储为滚动记忆后，用户还可以查看读数统计分析。（见第6章统计）

  - 将数据存储为分组记忆（高级型）

根据下列步骤，用户可在设定时间段内手动或自动记录读数，并将这些数据分组存储在仪器记忆库中。

在存储数据为分组记忆前，如果需要长时间使用仪器测量数据：

- 确保电池状态良好，如果对电池状况不太确定请更换新电池。

- 建议使用外部温度探头，没有必要长时间使表面温度探头长时间接触被测物表面，见第10章使用外部温度探头。

步骤：

- 开启机器

- 按以下方法去做：

  - 新建数据组

  - 打开现有数据组

  - 复制现有数据组，然后复制的数据组

仪器开始测量

3. 将仪器上的表面温度传感器橡胶尖端接触被测物表面，最好以90度角接触并保持这一角度，参数旁的“▼”和“▲”显示数据的走势，如果没有“▼”和“▲”，则表示数据不变。

4. 将数据存储为数据组

- 手动记录：按“Save”或“Hold”，然后点击“Save”,（取决于手动记录设置【高级型】）

- 定期记录：根据设定的时间段自动存储数据

- 完成：

●手动记录：按退出分组记录  ●定期记录：按“Stop停止”然后点击“Yes是”即可退出。

备注：如果设定了自动关机时间，表面上仪器会在设定时间后自动关机，但实际上当用户记录数据时，仪器还处在开机状态，但此时电池电量减少，在这种状态下，定期记录按照设定时间段会继续将读数分组记忆。当仪器再次开启时，数据组就会打开。

当完成存储数据分组记忆后，用户还可以看到数据统计分析（见第6章统计），将数据存进电脑（见11章数据录入电脑）。

# 5. 分批记录数据（高级型）

这一节将介绍读数屏上的分批记录功能

备注：当一个数据组打开后，屏幕上的分批记录软键就会被“”代替。

进入这一功能，按“↑”、“↓”翻滚键到所需功能，然后按“Sel”确定 ，要返回以前各操作步骤，按“返回”键或“退出”键。

退出分批记录功能：退出该功能并返回到读数屏。

新建数据分批功能：建立新空白数据组，手动或定期记录数据。

显示新数据组并显示数据组编号及类型。

按“”或“”键选择数据组类型：定期记录或手动记录。

按住“限值”键为数据组设定限值。

设定类型和限值后，点击“OK”键。

- 将数据组类型设定为手动记录，仪器创建数据组并开始测量，将数据加入数据组，按住“Save(保存)”或先按“Hold(确定)，再按“Save(保存)”。

- 将数据组类型设定为定期记录，仪器显示“设置定期记录菜单”在记录两个数据的间歇时间段，仪器会显示大概的数据个数和天数，要调整时间间隔，用滚动键选择需要数值（1秒-24小时），点击“OK”键即可。

设定延迟开机菜单可调整延迟开机时间，用滚动键选择所需数值（1分钟-60分钟），然后点击“OK”键即可。

开始记录，按“开始”键（或返回分批记录数据菜单，点击“”键）

设置延迟开机时间后，在延长的这段时间内屏幕上会显示“”图标，在设定的延迟开机时间后仪器会开始记录，屏幕上显示“”，在设定时间内读取数据，要返回“分批记录数据”，按住“退出”键。

打开现有数据库：打开现有数据组可以手动或定期输入更多数据。

打开现有数据组会看到数据组编号、类型以及数据组中数据的编号。

选择数据组，按滚动键滚动到该数据组并按“选择”键。

用户选择手动记录数据组，仪器开始测试，用户可直接“Save（存储）”数据或先“Hold（确认）”数据，然后“Save（存储）”数据。

用户选择定期记录数据组，点击“开始”，仪器立即开始记录（即使现有数据组已设置延迟开机）。

回顾数据组：打开现有数据组，屏幕上显示读数和统计结果。

屏幕显示数据组编号、类型及数据组中数据的编号。

选择数据组，将滚动键滚动指向该数据组并按“Sel选择”键。

数据组回顾菜单显示：数据组编号、数据个数、日期及数据组创建时间、最后一次读数的日期时间、数据组种类及时间间隔（在定期记录下才会显示）。

按“Stats（统计）”键可看到数据组统计结果。

按住“Rdgs读数”查看数据组中的各个数据, 滚动数据列表，查看数据参数；要改变参数按下右侧软键。

回顾过程完成后，按“Back(返回)”键。

复制数据组：根据现有数据组，复制一份空白数据组，准备手动或定期输入数据。复制后的数据组照搬原数据组的设置、限值等，但不会复制原数据组中的数据——也就是说复制后的数据组是空白的。

屏幕显示复制数据组菜单，数据组编号、类型及每个数据组中的读数编号都列在仪器记忆库中。

选择要复制的数据组，将滚动键指向所需数据组，然后按“Sel (选择)”。

如果用户选择的数据组包含“延迟开机”设置，仪器会提示用户是否需要复制这种设置，在复制数据组的设置后，屏幕会显示确认信息，提示用户所复制的数据组存储位置，然后用户就可在复制的空数据组内输入数据。

删除数据组：删除单个数据组或全部数据组

显示删除菜单，要删除单个数据组，滚动至“单个数据组”选项，按“Sel”键。仪器记忆库中列出了所有的数据组，选择需要的数据组，点击“是”删除，点击“否”即返回。

要删除仪器记忆库中所有数据组，滚动至“所有数据组”选项，按“Sel”键，点击“是”确认删除，点击“否”返回，再次点击“是”确认或点击“否”返回，删除完数据，按“返回”键返回。

闲置内存：屏幕显示剩余记忆容量（以百分比表示）。

# 统计

屏幕可以显示存储在仪器滚动记忆库中的读数统计分析，易高319高级型还可以显示存储在数据分组记忆库中的读数统计分析。统计标识见6.3节或仪器中菜单→关于仪器→帮助。

6.1 数据统计及滚动记忆

在滚动记忆库中查看统计结果及读数

- 当用户正在使用读数屏时，按“统计”显示统计结果。

- 观察读数，按“Rdgs（读数）”即可显示所需参数的读数（返回统计功能，按“Stats（统计）”键）

- 查看下个参数的统计值或读数，按右面的软键即可。

清除滚动记忆库中的统计及数据

- 按下“Stats（统计）”键，即显示统计数据。

- 按下“Clear（清除）”键，然后按下“是”确认清除，或按下“否”拒绝删除。

6.2 数据统计和数据分批记忆（高级型）

在数据分批记忆库中查看统计和读数

（数据统计可手动记录或定期记录）

1. 当屏幕为数据分批记录时，按“Stats（统计）”键，屏幕会出现统计数据，数据记录则会停止。

2．按“Rdgs（读数）”键查看所需参数的读数（按“Stats（统计）”键，返回统计）

- 按右侧软键，查看下个参数的统计值或读数。

- 查看统计或读数后按“返回”键。

- 当屏幕再次回到数据分批记录时，仪器再次开始记录数据。

清除分批记忆库中的统计及读数

参见第19页的方法删除统计数据、单个数据组中的读数或全部数据组

6.3 统计值

下表为各个统计符号的含义：

|  | 数据编号 | 数据组中的数据编号 |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 一组读数的平均值：各个读数的总和除以读数的个数 |
|  | 标准偏差 | 度量一组数据中各个数据的分散程度标准 |
|  | 变异系数 | 标准偏差除以一组数据的平均值，用百分比表示 |
|  | 最大值 | 最大读数 |
|  | 最小值 | 最小读数 |

# 限值

用户对仪器上的每个参数都可以设定低值和高值，并且可以选择开启或关闭这些限值。

当某个参数的值超过限值时，开启限值就会自动报警提醒用户：

- 声音报警

- 红灯闪烁

- 参数图标闪烁（即使在显示屏上没有参数图标）

- 屏幕上出现警报图标（在参数旁边）

- 如果记录的读数存储为分批记忆库中（高级型），其中一个读数超过高值，屏幕上就会显示图标；读数超出低值，屏幕上就会出现图标。

参数的数值重新回到限值范围内时，报警状态自动清除。

报警音量大小由音量设定键确定（菜单    设置    音量）

# 菜单

本章主要介绍读数屏上的菜单选项的功能、仪器设置及相关信息。

用户在使用某一项功能、进行设置及查看信息前，滚动↑↓到所需功能然后按“Sel（选择）”键，无论进行到哪一步，用户要返回屏幕读数状态，按“返回”或“退出”键即可。

删除最后一次读数：删除最后一个读数时，仪器屏幕会出现“Are you sure?”字样并且发出三次响声，点击“是”确认，点击“否”退出。

背景灯：用户可以打开或关闭背光灯。

温度模式：用户可以打开或关闭温度模式，当温度模式打开时，仪器只能通过外部温度探头测量和显示外部探头温度（Te），其他功能则无法使用，如果没有加装外部温度探头，仪器则会显示错误标识“”。

设置限值：设定限值开启/关闭，调整所有测量及计算参数的限值。

打开设定限值菜单后，屏幕上会出现所有在限值开启中设定的高低限值。

为限值设定开启/关闭功能或对限值进行调整，滚动到所需参数后，点击“Sel（选择）”即可。

为限值设定开启/关闭功能，将滚动键移动至“高限值开启/底限值开启”上，点击“Sel（选择）”即可。

将滚动键指向需调整的限值上，点击“OK”即可调整限值大小（连续按↑↓可快速调整限值）

完成限值设置后，按“返回”键退出。

查看时间和日期：屏幕显示当前时间和日期，可以根据需要，按“设置”键更改时间和日期，完成后，按“返回”键。

设置：调整仪器运行参数，见第9章仪器设置。

复位：将仪器复位至国际标准设置或美国标准设置。国际标准设置=日期/月份/年及公制单位；美国标准设置=月份/日期/年及英制单位。

（备注：复位功能不会删除或影响仪器记忆库中的内容）

用户将仪器复位至国际标准或美国标准，将滚动键指向所需标准上，然后按“Sel（选择）”，点击“是”即可复位，点击“否”即退出。

蓝牙功能（高级型）：打开“蓝牙”开关键即可显示蓝牙信息。

打开蓝牙设置菜单显示仪器ID号码和蓝牙认证号码，将滚动键指向“Enable”，然后点击“Sel（选择）”即可进入该功能（当蓝牙功能处于开启状态时，蓝牙标志“”就会出现在显示屏的右边），设置完成后，点击“返回”。

简介菜单：显示关于仪器的详细信息。

用户将滚动键指向所需参数，然后按“Sel（选择）”键即可查看相关信息。

仪器信息：仪器型号、仪器识别码、语言、不同语言版本、不同软件版本

联系信息：易高公司世界各地办事处信息，易高地区经销商详细联系信息。

帮助：解释屏幕上的图标含义

# 9. 仪器设置

本章介绍如何设置仪器，用户可通过读数屏上的菜单→设置进入该功能。

用户进入该功能菜单后，用“↑”、“↓”键滚动至所需功能上，点击“Sel（选择）”确定。

用户在操作过程中要回到读数屏，按住“返回”键或“退出”键即可。

测量单位：用户可选择℃，g/kg或℉, gr/lb, 用户将滚动键指向所需单位，点击“Sel（选择）”键确认。

当用户完成设定后，按“返回”键返回。

语言：用户要选择某种语言，将滚动键指向所需语言，然后点击“Sel（选择）”键确认。

自动关机：在仪器自动关闭前选择延迟时间。选择延迟时间时，用户将滚动键指到所需数值上，（关机，1-10分钟）然后点击“OK”确认。

回到仪器设置菜单，按“退出”键即可。备注：当仪器用USB线供电时，自动关机功能无法使用。

时间/日期设定：设定时间及日期并为设定的时间/日期选择“日期格式”。

屏幕显示时间/日期菜单，用户需要调整时，将滚动键指向“设定时间/日期”，然后按“Sel（选择）”键确认；调整某个数值，按“↑”或“↓”；移动到前一个或后一个数值，按“←”或“→”，完成后，点击“OK”即可。

设定日期格式，将滚动键指向“设定日期格式”选项，然后按“Sel（选择）”即可，例如：滚动到所需格式（日期/月份/年，月份/日期/年，年/月份/日期），然后点击“Sel（选择）”即可，设定完成后按“返回”键。

音量设定：选择音量大小，将滚动键指向所需数值（0=关闭音量，5=最大音量）然后按“Sel（选择）”键确认。

屏幕显示：用户可以选择屏幕上出现的数据（参数），可供选择的参数有：RH(相对湿度)、Ts(表面温度)、Ta(空气温度)、Td(露点温度)、T△（德尔塔温度）、Tdb(干球温度)、Twb(湿球温度)、SH（特定湿度），要选择在屏幕上出现的参数，将滚动键指向“选择参数”，按“Sel(选择)”键即可；为参数设定开启或关闭显示功能时，将滚动键指向所需参数，按“Sel(选择)”键即可，设置完成后，按“返回”键退出设置。

用户要选择某些参数在屏幕下方以最大字体出现时，先将滚动键指向“主要读数”，然后按“Sel(选择)”键确定，将滚动键指向需要选择的参数，按“Sel(选择)”键确认。设置完成后，按“返回”键退出。

备注：如果一个读数超过了测量时设定的限值，即使用户将其从屏幕上显示的数据列表中删除，该读数也会闪烁。

手动记录（高级型）：手动记录读数时，用户可选择以下方法存储读数。

屏幕显示手动记录菜单，用户需要立即存储数据，可将滚动键指向“只存储”，然后按“Sel(选择)”键即可；用户屏幕需要先记忆数据，然后存储，滚动键指向“Hold & Save(记忆并保存)”，然后按“Sel（选择）”键即可，设定完成后，按“返回”键。

软键锁定（高级型）：用户可设置软键开启/关闭锁定，软键锁定功能可防止在定期记录过程中，由于仪器故障停止记录的情况，增加数据记录的安全性，当软键锁定开启时，用户可以按下另外一个按键来停止定期记录。停止定期记录：

- 软键锁定关闭：按“停止”→“是”（2秒钟之内）

- 软键锁定开启：按“停止”→“解锁”（2秒钟之内）→“是”（2秒钟之内）

用户屏幕：用户可设置用户屏幕开启/关闭功能，见12章：个性化用户屏幕

背光灯设置：用户可设置背光灯亮度及停止工作时间

进入背光灯设置菜单，滚动键指向“背光灯”选项，按“Sel（选择）”键确认；调整背光灯停止工作时间，需将滚动键指向“背光灯停止工作时间”选项，按“Sel（选择）”键确定，再将滚动键指向需要设定的时间（0-60秒），点击“OK”即可。

调整背光灯亮度，需将滚动键指向“背光灯亮度”选项，按“Sel（选择）”键确定，进入该选项后，选择所需亮度（低、中、高），按“选择”键确定，当设置完成后，按“返回”键即可。

# 使用外部温度探头

仪器可装配外部探头，外部探头主要用来记录测量读数：

- 可持续工作一段时间（定期记录【高级型】）

- 距离仪器较远的地方

当外部探头装配在仪器上时，仪器自带的表面温度探头将无法使用，具体内容见14章：附件

  - 安装外部温度探头

在安装外部温度探头前，不需要关闭仪器。

- 打开仪器上部的橡胶盖，盖子下方是连接外部温度探头的插孔。

备注：插孔的一边比另一边宽，因此外部探头只能以一种方式插入插孔。

- 将外部探头接入插孔，如果不好连接，也不要用力将外部探头插入插孔。

屏幕上显示有外部探头的连接方式：

  - 如果开启温度模式，屏幕显示Te 和

  - 如果关闭温度模式，屏幕显示Ts 和

  - 仪器连接外部探头的准备工作

注意：当测量温度超过仪器操作温度范围时，外部探头也可测量读数，当使用连接有外部温度探头的仪器时，不要让仪器暴露在过高温度下。

1. 如果基体是铁基材料，将仪器（仪器后部带有内置磁铁）接触被测物体表面，使用前，保证仪器安全接触基体。

2. 如果外部温度探头带有磁性，可使探头接触磁性基体表面。

3. 如果用外部温度探头测量液体，可使探头浸入液体中。

备注：如果外部温度探头测量温度超过了仪器操作温度范围，仪器不会提示出错信息或发出警告，但是读数将会被存储为“”。

# 数据录入电脑

仪器可附带易高Master软件及易高Masster手机软件, 易高Master软件有如下功能：

- 通过蓝牙远程监控测量。

- 从仪器上下载数据至易高Master软件数据管理系统。

- 将检测备注、检测报告、图表等其他信息都保存在易高Master软件中。

- 创建准确、专业的报告，使测量数据能够被专业及非专业人士读懂。

- 生成PDF版报告，直接从易高Master软件Email。

- 创建用户屏幕并将其上传至仪器。（见第12章用户屏幕）

易高Master软件及易高Master手机软件以CD形式随仪器提供，软件及后续升级信息可从易高网站www.elcometer.com上下载。

易高319露点仪与易高ElcoShip软件完全兼容，详情请登录www.elcoship.com查询。

使用易高Master软件传输数据前，软件必须安装在电脑上，仪器必须使用蓝牙及USB线和电脑连接。

  - 安装易高Master软件

- 将CD装入电脑

软件安装向导会自动运行，如果没有自动运行，请按下列方法操作：

  - 点击开始→运行

  - 选择D盘: 自动CIS（D代表CD驱动）

  - 点击OK，软件安装向导即可运行。

- 根据屏幕安装提示操作

根据易高Master软件中的指示，将仪器与电脑连接。

易高Master软件需要仪器Pin码，按菜单→蓝牙，进入蓝牙菜单，pin码在仪器认证旁边显示。备注：每个仪器只有唯一一个Pin码。

  - 用USB线传输数据

- 用USB线将仪器与电脑连接。

- 开启仪器，仪器处于读数屏状态。

- 启动易高Master软件，根据软件中的提示操作。

  - 用蓝牙传输数据

- 开启仪器，仪器处于读数屏状态。

- 启动蓝牙通信功能，当蓝牙功能开启后，蓝牙标志就会显示在屏幕的右侧。

- 启动易高Master软件，根据软件中的提示操作。

  - 易高Master手机软件

易高Master手机软件可装在Windows移动装置上，如PDA或手机上，拥有易高Master软件的大多数功能。

- 通过蓝牙将仪器和用户个人移动设备连接。

- 从仪器上下载数据至移动设备上。

- 以数据、图表等形式查看数据。

- 数据组配备图表，用户可在易高Master手机软件中查看有关信息

- 可从个人移动设备上发送报告。

- 从个人移动设备上下载数据至个人电脑中的易高Master软件上。

# 个性化用户屏幕

用户可在电脑上设计个性化用户屏幕，然后将其下载至易高319露点仪上，用户屏幕规格为128像素x128像素。

用户屏幕可使仪器更具有个性化，仪器屏幕上可显示用户标识、序列号、用户名等，当仪器启动后，用户就会看到以上信息，用户屏幕可设置为开启或关闭状态，（菜单→设置→用户屏幕）。

12.1 创建用户屏幕

1. 安装运行易高Master软件。

2. 用USB线（标准型仪器可选配）或蓝牙（高级型）连接仪器与电脑。

3. 开启仪器。

4. 确保仪器和易高Master软件连接。

5. 点击易高Master软件工具栏上的“Welcome Screen欢迎进入”选项，然后根据屏幕提示操作。

12.2 删除用户屏幕

1. 运行易高Master软件

2. 点击“Welcome Screen欢迎进入”选项。

3. 进入该选项后，选择“No welcome不欢迎”，根据后面的屏幕提示删除用户屏幕。

# 13. 仪器维护

易高319露点仪是当今世界上最先进的测量露点的设备之一，在用户妥善使用的前提下，仪器使用寿命较长。

- 不使用仪器时，请将仪器放在保护套内。

- 当仪器湿度传感器工作性能较弱时，不要用手触摸，也不要用压缩空气清洁传感器或仪器。

- 小心不要损坏LED屏幕。

- 不要使仪器受到严重撞击。

- 不要用水或溶剂清洗传感器。

- 如果湿度传感器表面有湿气，需等到湿气完全蒸发后再使用仪器进行测量。

- 可使用异丙醇（外用酒精）和柔软干布清理仪器塑料表面，例如擦拭眼镜的干布。

- 使仪器远离极热环境，如果屏幕显示超过80℃（176℉），仪器有可能被损坏，例如当仪器被遗忘在阳光强烈的停车场时。

- 仪器防水、防尘相当于IP66等级，在正常条件下，仪器不会受到尘土及湿气影响，但是仪器不可浸在水中。

- 仪器长时间不使用，需要将电池取出，与仪器分开放置，这样可防止由于电池原因引起的仪器损坏。

在仪器使用过程中进行定期校准检查，例如ISO9000及其他类似标准，要了解仪器检查与校准信息，请咨询易高公司及易高销售商。

用户购买的仪器不包含任何供用户替换的备件，用户如遇到仪器问题，可将仪器退回易高销售商或退回易高公司，如果用户自行开拆仪器，保修承诺将失效。

易高公司联系信息存储在仪器中，（菜单→关于仪器→联系信息）或登录易高网站www.elcometer.com查看。

# 14. 仪器配件

下列配件用户可从当地易高经销商或直接从易高公司获得：

T31920162外部温度探头——表面安装，磁性

T9996390 液体温度探头——液体

T99921192 保护套

T99921325 USB线

T99916063 腕带

# 技术参数

测量参数：

表面温度（内置探头）Ts、外部温度（外部探头）Ts或Te（温度模式下）、空气温度 Ta、相对湿度RH

计算参数：

露点：Td（由空气温度和相对湿度计算得出）、德尔塔T：△T（表面温度-露点温度）、干球温度：Tdb（=空气温度）、湿球温度：Twb（由空气温度和相对湿度计算得出）、特定湿度：SH（由空气温度和相对湿度计算得出）

备注：用来计算湿球温度和特定湿度的公式使用的是1.0大气压（1013mbar）下空气压力的数值，在其他大气压力下，湿球温度和特定湿度的准确性将会难以保证，湿球温度误差>±1℃，特定温度误差>1%/10mb。

操作范围：

表面温度（内置探头）：Ts  -20℃-80℃(-4℉-176℉)

外部温度（易高外部探头）：Ts -40℃-200℃(-40℉-392℉)

空气温度：Ta -20℃-80℃(-4℉-176℉)

相对湿度：RH 0%-100%

特定湿度：SH 0g/kg-325g/kg（0gr/lb-2275gr/lb）

仪器LCD显示屏：-20℃-80℃（-4℉-176℉)

精确度：

表面温度（内置探头）Ts ±0.5℃（±1℉）

外部温度（易高外部探头）Ts ±2.0℃（±4℉）

空气温度 Ta ±0.5℃（±1℉）

相对湿度 RH ±3%

特定湿度：SH ±8%

分辨率：

表面温度（内置探头）Ts  0.1℃(0.1℉)

外部温度（易高外部探头）Ts 0.1℃(0.1℉)

空气温度   Ta 0.1℃(0.1℉)

相对湿度   RH 0.1%

特定湿度   SH 0.1g/kg(0.1gr/lb)

记忆功能：

滚动记忆：10个数据

数据组（高级型）：最多可达36000个读数，分为999组

物理特征：

仪器型号：174mmx75mmx35mm（6.8”x3”x1.4”）

重量（含电池）：300g（10.5oz）

电源：

种类：干电池/USB电源

干电池种类：2节AALR6 1.5V电池

备注：仪器随附电池最高工作温度为45℃。超过此温度使用该仪器需要另配电池。

电池寿命（手动）>40个小时（在一般工作条件下）

电池寿命（定期记录，高级型）>200天（一般为400天，每10分钟记录一次读数）

# 相关设备

易高公司除了提供319露点仪之外，还提供其他气候测试设备及涂层检测设备。

319露点仪使用者也可购买以下易高产品配合露点仪使用：

- 易高表面粗糙度检测仪

- 易高表面清洁度检测套装

- 易高湿度检测计

- 易高湿膜、干膜测厚仪

- 易高材料测厚仪

- 易高ElcoShip IMO PSPC 检测软件

其他附带蓝牙的易高产品包括：

- 易高456干膜测厚仪

- 易高224数字表面粗糙度检测仪

这些仪器可以通过易高Master手机软件和易高ElcoShip手机软件与掌上电脑及手机兼容。

# Text boxes

升降趋势

参数

用户可以设置屏幕上出现的参数及作为主要读数的参数。

为了增大主要数据的字体，用户可以减少屏幕上出现的参数。

USB电源【T】

蓝牙功能【T】

外部温度探头

软键锁定【T】

定期记录【T】

延迟开启时间【T】

数据组【T】

读数【T】

软键功能

屏幕滚动键

数据组菜单【T】

电池电量情况

操作记录

3.7菜单

MENU 菜单

Delete Last Reading

删除最后一个读数

Backlight 背光灯

Thermometer Mode

温度模式

Set Limits 设定限制

View Time & Date 查看时间和数据

Setup 设置

Reset 复位

Bluetooth 蓝牙

About 关于仪器

Setup 设置

Units 单位

Language 语言

Auto Switch Off

自动关机

Time & Date 时间和日期

Beep Volume 报警音量大小

Display 显示

Manual Logging 手动记录

Softkeys Locked 软键锁定

User Screen 用户屏幕

Setup Backlight 背景灯设置

Reset 复位

International Gauge 国际标准

USA Gauge 美国标准

BLUETOOTH

Enable 蓝牙功能

ABOUT

Gauge Information

产品信息

Contact 联系方式

Help 帮助

TIME&DATE

Set Time & Date 设置时间和日期

Set Date Format

设置日期格式

DISPLAY

Select Readings 选择读数

Main Readings 主要读数

Mannual Logging手动记录

Save Only 只存储

Hold & Save 记忆与存储

SETUP BACKLIGHT背光灯设置

Backlight 背光灯

Backlight Timeout 背光灯关闭时间设置

Backlight Brightness 背光灯亮度设置

SET DATE FORMAT

DD/MM/YYYY 日期/月份/年

MM/DD/YYYY 月份/日期/年

YYYY/MM/DD 年/月份/日期

BACKLIGHT BRIGHTENESS 亮度

Low    低

Medium 中

High    高

BATCH 分批记录数据

Exit Batching 退出分批记录

New Batch 新建数据组

Open Existing Batch 打开现有数据组

Review Batches 数据组回顾

Copy Batch 复制数据组

Delete 删除

Free Memory 记忆功能

DELETE

Single Batch 删除单个数据组

All Batches 删除所有数据组

SHADED AREA 阴影区域