注 意 事 项

- 在使用本仪器前应仔细阅读《使用说明书》, 详细了解仪器操作步

骤及使用注意事项，避免由于使用不当而造成仪器损坏或发生安全事故。

- 仪器安装调试时请小心地卸去扎带和防震胶带。

- 仪器的电源插座必须用单相三芯插座，接地端必须符合规定的保护接地要求。

- 仪器各电器元件、开关插座安装位置严禁自行拆装，如果擅自拆装，将可能引发事故。

- 仪器在施加或卸去试验力和试验力保持过程中，不可转动变荷手  轮或转动旋轮。

- 本单位致力于提高硬度计的质量，不断更新结构，若使用说明书

所述内容与仪器结构略有不同，恕不另行通知，敬请原谅。

目    次

一 简介··············································3

二 硬度计的技术参数··································3

三 表面洛氏硬度试验标尺、压头、试验力及应用范围······4

四 硬度计的安装······································4

五 硬度计的正确使用··································6

六 硬度计的保养及注意事项····························8

七 附件（装箱单）·····································9

一 简介

- 硬度是材料机械性能的重要指标之一，而硬度试验则是判断金属材料或零件

质量的重要手段。由于金属的硬度与其它机械性能有相互对应关系，因此，大多数金属材料可以通过测定硬度近似地推算出其它机械性能，如强度、疲劳、蠕变和磨损等。

- 电动表面洛氏硬度计采用自动加卸试验力机构，试验力变换由变荷手轮的旋

转而获得，操作简便迅速，除表盘对零外，没有人为的操作误差，具有很高的灵敏度、稳定性，适用于车间和实验室。

二 硬度计的技术参数

1  初试验力：29.42N(3kg)    允差±2.0%

2  总试验力：147.1N(15kg)、294.2N(30kg)、441.3N(45kg)    允差±1.0%

3  压头规格：

3.1金刚石洛氏压头

3.2φ1.5875mm球压头

4  电源电压：AC220V±5%，50~60Hz

5  延时控制：2~60秒可调

6  被测试件允许最大高度：200mm

7  压头中心到机身距离：165mm

8  硬度计外形尺寸（长×宽×高）520×215×700（mm）

9  仪器重量约：65kg

10 硬度计示值允许误差（表1）

表1

| 标尺 | 标准块的硬度范围 | 硬度计示值允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 15N | 70~77 HR 15N 78~88 HR 15N 89~91 HR 15N | ±2 HRN |
| 30N | 42~54 HR 30N 55~73 HR 30N 74~80 HR 30N |  |
| 45N | 20~31 HR 45N 32~61 HR 45N 63~70 HR 45N |  |
| 15T | 73~80 HR 15T 81~87 HR 15T 88~93 HR 15T | ±3 HRT |
| 30T | 43~56 HR 30T 57~69 HR 30T 70~82 HR 30T |  |
| 45T | 12~33 HR 45T 34~54 HR 45T 55~72 HR 45T |  |

三 表面洛氏硬度试验标尺、压头、试验力及应用范围（表2）

表2

| 标尺 | 压头 | 初试验力 | 总试验力 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR15N | 金刚石压头 | 29.42N （3kg） | 147.1N(15kg) | 氮化钢、各种薄钢板、刀子和其它零件边缘部分和表面处里部分 |
| HR30N |  |  | 294.2N(30kg) |  |
| HR45N |  |  | 441.3N(45kg) |  |
| HR15T | 球压头 φ1.5875mm（1/16英寸） |  | 147.1N(15kg) | 软钢、黄铜、青铜、铝合金等薄板 |
| HR30T |  |  | 294.2N(30kg) |  |
| HR45T |  |  | 441.3N(45kg) |  |

四 硬度计的安装

1  硬度计的工作条件

1.1在室温摄氏10~30度范围内；

1.2室内的相对湿度不大于65%；

1.3在无震动的环境中；

1.4周围无腐蚀性介质。

2  硬度计拆箱

2.1 卸下4个固定箱体的螺钉，抬起箱体，取出护围硬度计垫衬及附件箱。

2.2抬高底板，用扳手将底板下的2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离，提

出硬度计（注意安全）。

2.3拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上，其水平度不超过1mm/m。同时在工作台适当位置开孔（图1），使升降螺杆正常工作。

130

200

 90

550

图1

3  硬度计安放（图2）

硬度计放置妥当后，把上盖（1）和后盖（2）打开。将机体内扣住接长杆（18）上的橡皮筋解去（图4），固定活动部件的白纱带也都解去，然后盖好上盖（1），防止灰尘入内。

1上盖  2后盖  3表盘  4压头止紧螺钉  5压头  6试台   7升降螺杆

8旋轮   9变荷手轮   10触摸面板   11电源插座  12保险丝  13开关

图2

15叉架 16砝码1  17砝码2  18砝码3

图3

4  砝码组的安装（图3）

4.1取出附件箱内的砝码组，擦净。将变荷手轮（9）旋至147(15kg)处，分别把

砝码2（17）、砝码1（16）放在两个叉架（15）上，然后将变荷手轮（9）顺时

针转动一周，观察砝码上两边圆柱销是否安放在叉架的凹槽内，砝码悬空时不得

与任何部件相碰（注意：先将水平仪放在工作台上，校准硬度计的水平）。

5  选用试验力与砝码施加对应关系（表3）

表3

| 标尺 | 试验力 | 变荷手轮刻值 | 砝码受力(砝码代号） |
| --- | --- | --- | --- |
| HR15N | 147.1N(15kg) | 147 | 吊杆+砝码3 |
| HR15T |  |  |  |
| HR30N | 294.2N(30kg) | 294 | 吊杆+砝码3+砝码2 |
| HR30T |  |  |  |
| HR45N | 441.3N(45kg) | 441 | 吊杆+砝码3+砝码2+砝码1 |
| HR45T |  |  |  |

五 硬度计的正确使用

1  使用前的准备工作

1.1被测试件的表面应平整光洁，不得有污物、氧化皮、凹坑及显著的加工痕迹。1.2试件的最小厚度应大于压痕深度的10倍。测试后，试件背面不得有可见的变

形痕迹。

1.3被测试件应稳定地放在试台上，测试过程中试件不得移动，并保证试验力能

垂直施加于试件上。

1.4被测试件为圆柱形时，必须使用“V”型试台，其测试结果要进行修正。圆

柱形硬度修正值为正值。表面洛氏硬度测试，试件的直径小于25mm时的修正值（表4）。

2  硬度计的操作顺序

2.1接通电源（11），打开船形开关（13），触摸面板（10）数码管亮。

2.2根据被测试件材料的软硬程度，按表2选择标尺，顺时针转动变荷手轮（9），

确定总试验力。

2.3把压头（5）朝主轴孔中推进，贴紧支承面，将压头柄缺口平面对着螺钉，把

压头止紧螺钉（4）略为拧紧，然后将被测试件置于试台（6）上。

2.4硬度测试的总试验力保持时间为5秒，时间的长短可根据需要由触摸面板（10）的上下键选择。

2.5旋轮（8）顺时针转动，升降螺杆（7）上升，应使试件缓慢无冲击地与压头

接触，直至硬度计百分表小指针从黑点移到红点，与此同时长指针转过三圈垂直指向“0”处，（长指针偏移不得超过5个分度值，若超过此范围应改换测试点位置重做）

2.6 转动硬度计表盘（3），使指针对准“0”位。

2.7 按启动键，电机开始转动，自动加试验力、保持试验力和卸除主试验力。听

到蜂鸣器响，加力结束。此时，硬度计百分表长指针指向的数据即为被测试件的

硬度值。

2.8反向转动旋轮（8），使试台下降，更换测试点，重复上述操作。

2.10在每个试件上的测试点不少于五点（第一点不算）。对大批量零件检验，测

试点可适当减少。

表4

| 硬度值 （15N）（30N） （45N） | 圆柱形试件直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2 |  |  | 6.4 |  | 10 |  | 13 |  | 19 |  | 25 |  |
|  | 表面洛氏N标尺的修正量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 |  |  | 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0 |  | 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0 |  | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 |  | 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 |  | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 |  |
| 硬度值（15T） （30T） （45T） | 圆柱形试件直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | 6.4 |  |  | 10 |  | 13 |  | 16 | 19 |  |  | 25 |
|  | 表面洛氏T标尺修正量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 30 40 50 60 70 80 90 | 3.0 1.5 |  | 2 1.0 |  | 3.0 2.5 1.5 1.0 |  | 3.0 2.5 2.0 1.5 0.5 |  | 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 |  | 3.0 2.5 2.5 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 |  | 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 |

3  硬度示值调整（图4）

硬度计的示值精度已在出厂前校准，若在运输过程中造成的误差，试验人员

在了解仪器结构原理的基础上作适当调整。方法：将上盖（1）取下，如测出示值较标准硬度块低，则先用螺丝刀顶在螺杆（19）的槽内，松开螺母，但不能让螺杆（19）转动。将调节螺钉（20）顺时针微量旋进〈螺杆（19）朝前移〉，约转动450，调高硬度值1度，然后同上方法略紧螺杆（19）上的螺母。再测试硬度值，直至调整到规定的误差范围内（表1）。如测出硬度值高于标准块，则相反方向旋转调节螺钉（20）。注意：调整好后，小指针指向黑点，长指针指向上方。

18接长杆  19螺杆  20调节螺钉

图4

六 硬度计的保养及注意事项

1 试验人员应遵守操作规程，能在试验前后经常用标准块校对仪器。不经常使用

的硬度计，开机后在标准块上要进行数次的硬度测定，稳定后，再进行零件的

测试。

2 在硬度测试中，加试验力、保持试验力、卸除试验力时，严禁转动变荷手轮。

3 硬度块的使用只能在工作面上进行，两相邻压痕及压痕中心至边缘距离不小于

2mm，其使用周期为二年。

4 硬度计搬运时，应将接长杆固定，并取下砝码和吊杆。凡取下砝码、吊杆前应先拔去电源插头。

5 硬度计应保持清洁，测试后罩上防尘罩。硬度块、球压头使用后涂上防锈油，

防止生锈。

6 硬度计做好周期检定工作，每年至少一次以保证硬度计的准确性。

7 硬度计常见故障排除

硬度计发生故障时，应与有关单位联系进行修复，一般常见故障可自行解决

（表5）

表5

| 现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机时，数码管不亮 | 1 电源不通 2 保险丝熔断 | 1 检查电源线是否导通 2 取出附件箱内的保险丝更换 |
| 长指针偏移,不对“0”位。 | 调整硬度示值后，会造成长指针的偏移。 | 参阅图4，将螺杆（19）上的螺母略松，微量旋转M4螺钉，表盘对准零位，固定螺钉，再旋紧螺母。 |
| 升降螺杆卡住 | 升降螺杆间的配合间隙很小，细小的线头或污垢可能造成卡住。 | 取下升降螺杆保护罩，用干净的布条擦净螺纹，再双手握住旋轮上下拉动升降螺杆（禁用沙纸磨擦螺杆）。 |
| 硬度示值偏差较大。 | 1 压头损坏。 2 砝码安装顺序颠倒。 3仪器放置不水平，砝码与机体内壁摩擦。 4总试验力或压头选用错误。 | 1更换金刚石压头或球压头。 2按图3安装砝码组。 3按第四章3.2款要求，用水平仪校准硬度计。 4按表2要求选用试验力和压头。 |

七 附件（装箱单）

| 序号 | 名称（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
| 2 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
| 3 | 大平试台、中平试台、“V”型试台 | 共3只 |
|  | 标准表面洛氏硬度块 |  |
| 4 | HR15N、HR30N、HR30 T | 共3块 |
| 5 | 保险丝 0.5A（规格5×20） | 2只 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 砝码1、2 | 共2只 |
| 8 | 防尘塑料罩 | 1只 |
| 9 | 产品合格证书 | 1份 |
| 10 | 产品使用说明书 | 1本 |