绝缘电阻测试仪

产品型号: 2550

简单介绍
DC测试电压 500V 1000V 2500V 5000V 10000V 测量范围 0-0.5GΩ0.2-20GΩ自动转换       0-1GΩ0.4-40GΩ自动转换 0-2GΩ1-100GΩ自动转换 0-5GΩ2-200GΩ自动转换 0-10GΩ4-400GΩ自动转换

指针高压兆欧表的详细介绍

1.技术指标
DC测试电压 500V 1000V 2500V 5000V 10000V
测量范围 0-0.5GΩ0.2-20GΩ自动转换 0-1GΩ0.4-40GΩ自动转换 0-2GΩ1-100GΩ自动转换 0-5GΩ2-200GΩ自动转换 0-10GΩ4-400GΩ自动转换
精度 绝缘阻抗 温度23℃±5℃　湿度《=70%时20MΩ-10GΩ读数的±5%其它范围时读读数的±10% 温度23℃±5℃　湿度《=70%时20MΩ-10GΩ读数的±5%其它范围时读数的±10% 温度23℃±5℃　湿度《=70%时20MΩ-10GΩ读数的±5%其它范围时读数的±10% 温度23℃±5℃　湿度《=70%时20MΩ-10GΩ读数的±5%其它范围时读数的±10% 温度23℃±5℃　湿度《=70%时20MΩ-10GΩ读数的±5%其它范围时读数的±10%
输出电压 温度23℃±5℃，湿度<=70%时读数的±5%，其它为读数的±10%
工作温度与湿度 -10℃-40℃ ≤85%
保存温度与湿度 -20℃-60℃ ≤90%
绝缘阻抗 电路与机壳间大于1GΩ
耐压 电路与机壳间电压5000VAC，承受1分钟
尺寸 200（长）×140（宽）×80（高）mm
重量 2Kg左右
电源 8节1.5V（五号）碱性环保电池
附件 铝合金包装箱，8节1.5V（五号碱性电池，测试导线，产品说明合格证）各一份，C型表附8节可充电电池，AC/DC电源一个。
2．仪表结构图
① 测试探头 ②接地保护端 ③地端
④指示高低范围发光二极管 ⑤测试按钮
⑥功能开关 ⑦电池盖板 ⑧充电指示
⑨直流电源插孔
3．使用说明
特别注意：
当测试旋扭按下工作时蜂鸣器发声，提示有高压出现在仪表的接线端和地端（LINE端和EARTH端），在测试时，确保电路接地，通常仪表的接地保护端（GUARD端）接大地。
3-1 机械调零
功能开关6照置OFF位，调表针批示在“∞”刻度上。用起子转动调零螺丝（安装在前面板的中央）。
3-2 电池检查
功能开关6置于BATT.CHECK位，按下测试按钮5，当指针批示电量足够使仪表正常，否则需更换电池或需充电（C型）。2520型略有不同，将功能开关6置于OFF位，按下测试按钮5并锁住，再按BATT.CHECK键，即可电池检查。
注意：应避免此项长时间免检，因为此时将比绝缘测试时消耗更大的电流。
3-3 绝缘阻抗测量
通常仪表的功能开关6置于OFF位，在进行测量时将它置于MΩ或GΩ位从仪表的地端3和2分别引出两根测试线按被测物的地端和大地，再将仪表的探头1接被测物测试点并按测试钮5（顺时针方向旋转后可自锁）即可开始测量。
注意：应确保测试电路中不含有易被高压所损害的元件。
3-4 绝缘阻值读取
本仪表为了拓宽量程，内部采用了量程自动转换电路，因此表盘为双色刻度显示，上档为绿色区，下档为橙色区，当仪表测量绝缘阻抗时，表盘上如红色发光二级管亮，则绝缘阻值按橙色区内的刻度值读取，如绿色发光二极管亮则按绿色区内的刻度值读取。
根据电压等级，仪表分为以下几种型号：
2501型（2500V） 单档
2502型（5000V） 单档
2550型（2500V、5000V） 双档
2503型（5000V、10000V） 双档
2520型（5000V、1000V、2500V） 三档
单档（2501型、2502型）直接读取。
双档 2550型2500V档、2503型5000V档按黑色字体读取。
2550型5000V档、2503型10000V档按红色字体读取。
三档 2520型5000V档按蓝色字体读取。
1000V档按黑色字体读取。
2500V档按红色字体读取。

注意：该仪表为水平放置，倾斜将产生读数误差。

4．电池更换
松开机壳后面板螺丝，打开电池盒盖，换下全部电池。当仪表用于零上温度时，建议使用碱性电池，一般电池可能在零下温度失效。

5. 电池充电（C）型
带有“C”的仪表是交直流两用型，并具充电功能。当电池的电压达不到测试要求地，可将随机的AC/CD电源连接220V交流电源另一端插仪表的直流电源插孔中，这时充电指示灯红灯亮（快速充电）电池充满后绿灯亮（涓流充电）如果电池未嵌入绿灯也亮，未装入电池时也可直接使用AC/CD变换电源进行测试，电池在充电状态下不影响测试。AC/CD变换器的输出电压为12V-17V，电流应在1A以上。