BDS型

变压器空载短路测试仪

使

用

说

明

书

上海苏特电气有限公司

BDS变压器空载短路测试仪

用户手册

(一、概述：

BDS变压器空载短路测试仪，采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值，测量精度为0.5级。主要适用于电力变压器的空载及负载特性的测试，该仪表可取代九块同等级的指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。

特点：单片机控制、自动程控增益放大、液晶汉化显示、汉化打印输出、所有参数同屏显示、测试准确、体积小、重量轻、特别适合现场携带使用。

测量参数

三相电流：Ia、Ib、Ic、Ie（平均）、    范围：0--80A， 准确度 0.5级

三相电压：UA、UB、UC、UE（平均）、    范围：0--500V，准确度 0.5级

空载及短路损耗：P0、PK     准确度 0.5级

空载电流I0及I0%

阻抗电压Uk%

(二、主要特点：

◆用240*64点阵液晶显示屏（带背光），同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等多个参数。

◆可测试空载和短路试验所需的电量参数。

◆线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。

◆保证功率因数0.000---1.000的准确测量，尤其适用于低功率因数负载的检测。

◆方便的锁存功能保证测量数据的同时性及操作的方便性。

| 参 数 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 电压（V） | 量程500V±（读数的0.25%+量程的0.25%） |
| 电流（A） | 量程80A±（读数的0.25%+量程的0.25%） |
| 功率（W） | ±（读数的0.25%+量程的0.25%） |
| 功率因数 | 范围0-1，精度±5个字 |
| 频率 | 40-60Hz，0.05% |
| 电源 | AC220V±10%，50Hz±2% |
| 整机功耗 | 小于25W |
| 使用环境 | 工作温度范围：0-40℃，相对湿度：30%-90% |
| 外型尺寸 | 390（宽）mm*310（深）mm*170（高）mm |
| 重量 | 约6kg |

(三、技术指标（以下参数指标为0.5级，50Hz）：

(四、使用方法：

- 面板示意图(图1)：

◆前面板中间为240*64点阵液晶显示屏和打印机,右下面有“3L/4L、锁定、打印、设定、∧、∨、>、<、●”共九个键,左下面有电源插座、电源开关。

◆显示方式分别为空载试验、短路试验，开机状态为空载试验，按“∨”键实现显示方式转换.

◆为完成各功能操作，九个按键功能如下：

(3L/4L键：连续按该键，键上的两个指示灯3L/4L循环灯亮，当4L指示灯亮，仪表处于“三瓦法”测量；当3L指示灯亮，仪表处于“二瓦法”测量。

(锁存键：按下该键，对应指示灯亮，表明仪表处于锁定状态，在按该键，指示灯灭，仪表退出锁定，恢复正常测量状态。

(打印键：按下该键，仪表以显示固定的格式打印按键瞬时的所有测量值。（打印机须处于连机状态）

(设定、∧（数字增加）、∨（数字减小）、>(闪动位右移) 、<(闪动位左移)、●(小数点)共六键完成参数设定功能。

◆测试前需正确地设定参数，按设定键，显示：

Ku:1.0000 表示电压倍率 Ki:1.0000 表示电流倍率 Uo:xxxxxxKV 表示高压额定电压 T: xxx 表示铜材料或铝材料 t: xxx 表示温度 Se:xxxx 表示额定容量 U: xxxV 表示低压额定电压

注：  本机型只在3L（二瓦法）下不经PT、CT试验！

开机状态为3L！

二、测量接线图：

1．单相变压器接线图（图2）

2．三相变压器接线图（图3）

三、仪器显示：

◆空载试验显示方式如下：

空载试验 Voi(v) Cur(A) Pow(W) Factor A 0.0 0.000 0.0 0.000 B 0.0 0.000 0.0 0.000 C 0.0 0.000 0.0 0.000 E 0.0 0.000 0.0 0.000 Io=0.0000% F=0.00Hz

◆短路试验显示方式如下:

Voi(v) Cur(A) Pow(W) Factor A 0.0 0.000 0.0 0.000 B 0.0 0.000 0.0 0.000 C 0.0 0.000 0.0 0.000 E 0.0 0.000 0.0 0.000 F=0.00Hz UK=0.0000% UK75=00.00% PK75=0.0w

四、测试实例

变压器铭牌参数为：Se=315kVA

Ue=10±5%kV/0.4kV

Ie =18.2/457.7A

Uk=4.08%

测试时油温T=24℃

空载试验：

按图3接线，试验时在低压侧加压，高压悬空；加压时监视三相电压平均值到要求值（400V）时停止升压，按“锁定”键锁定数据。

负载试验：

在高压侧加压，低压侧短路；加压时监视三相电流平均值到要求值（18.2A）时停止升压，按“锁定”键锁定数据。

显示及打印参数含义为：

I0:      空载电流百分比

Uk:      测试温度下的阻抗电压

Uk75:     测试油温换算到75℃时的Uk%

Pk75:     测试油温换算到75℃时的Pk

(五、供货成套性：

◆BDS变压器空载短路测试仪主机                    一台

◆产品说明书                                      一份

◆合格证                                          一份

◆打印纸                                          一卷

◆电源线                                          一根

◆电流线                                          3根

◆0.5保险丝                                      二只

BDS变压器空载短路测试仪

测试举例

- 测量方法：

例：电力变压器Se=800kVA，10kV/0.4KV的测量方法

    - 选择三相调压器容量

变压器高压侧额定电流I1=Se/(1.732*U)=800kVA/(1.732*10kV)=46.19A

变压器低压侧额定电流I2= Se/(1.732*U)=800kVA/(1.732*400V)=1154.73A

空载电流一般为1.2~1.4%

预计I0=1154.73×1.4%=16.17A

阻抗电压一般为4.5%左右

预计Uk=10kV*4.5%=450V

要求调压器的电压调节范围为：电压0—450V，电流为46A，因此，要求调压器容量35kVA，考虑到调压器短时可超额运行，因此可选择30kVA调压器。

2、按说明书图3接线做空载试验，注意：在变压器低压侧加压，高压侧悬空不接线。

3、开机，先设置参数，Se=800kVA，Ue=10kV，Ue=400V（输入加压侧的额定电压值），此二项数据必须输入正确，不然输出的计算结果不正确。由于没有外接电压、电流互感器，因此，KCT=1,KPT=1，设置完成后，选择“空载试验”。

4、调电压，液晶显示三相电压及平均值、三相空载电流值，调电压至Ue=400V，按“锁定”键即可截获数据保存，此时可降压至零位。

5、此时，按“打印”键可打印出所有测试结果。

6、将输出到变压器的三根线换至高压侧，低压侧用铜排短接或用粗地线缠绕多股短接。

7、选择“负载试验”。

8、调电压，液晶显示三相电压、三相短路电流及平均值，调节电压至Ie=46.19A，此时，按“锁定”键即可截获数据保存。降压至零位。

9、此时，可打印输出，仪器自动计算及输出折算值。

- 打印数据说明

以一台容量为30kVA，电压10kV/400V的电力变压器为例说明：

空载测试:

Ua=397.4V

Ub=398.6V

Uc=401.1V                三相电压测试值

Ue=399.0V                三相电压平均值

Ia=0.849A

Ib=0.876A

Ic=0.971A                三相电流测试值

Ie=0.901A                三相电流平均值

Po=126.5W                空载损耗

Io%=2.08%                空载电流百分比

负载测试:

Ua=395.8V

Ub=396.7V

Uc=394.5V                三相电压测试值

Ue=395.6V                三相电压平均值

Ia=1.740A

Ib=1.728A

Ic=1.733A                三相电流测试值

Ie=1.734A                三相电流平均值

Pk=650W                  测试电流下的短路损耗

Uk=3.952%                额定电流下的阻抗电压

Pk=648.5W                额定电流下的短路损耗

Pk75=773.3W              换算到75℃的短路损耗

Ukt75=3.952%             换算到75℃的阻抗电压

# Text boxes

A(a)

B(b)

C(c)

三相变压器

接三相调压器输出

A(a)

X(x)

接调压器输出

A   B   C 输入     A    B   C输出

单相变压器

A    B   C输入     A    B   C输出