双 层 玻 璃 反 应 釜

使 用 说 明 书

在使用本产品之前，请务必仔细阅读本使用说明书

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅

请在充分理解内容的基础上，正确使用

感谢您购买本公司生产的仪器！使用本公司生产的仪器之前，请您仔细阅读使用手册。

重要说明：

本仪器仅限于室内使用。仪器的电源引线保护接地端与外壳及应用部分连接，必须通过电源插座可靠接地。在可能有潮湿的地方使用时应加装漏电保护器。

操作仪器时，应注意保持操作面清洁，避免硬物撞击玻璃仪器，以免导致仪器损坏。请用中性清洗液清洁仪器表面的污物，勿使用任何溶剂类液体(如酒精等)。

保持良好的工作环境、避免不经意的错误操作，是仪器保持优良性能及延长使用寿命的重要环节。

请保存仪器的原包装，以备维修时发寄使用。

本说明书中，凡有    处，请特别注意。

说明书图片供参考所用，具体设计外形以实物为准!

用途和特点

玻璃真空反应器为双层玻璃设计，内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做循环加热或冷却反应。在设定恒温的条件下，在密闭的玻璃反应器内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。

本公司双层玻璃反应釜集国内同类产品优点，积极采用客户建议及经验，已形成1L,2L,3L,5L,10L,20L,30L,50L，100L系列，产品设计遵循高效，实用，经济原则，一切为用户着想。

双层玻璃反应釜特点：

- 采用聚四氟乙烯的复合式密封，能保持高真空度。

- 采用高效冷凝器确保高回收率。

- 全套玻璃采用GG3.3高硼硅玻璃生产，有良好的化学，物理性能。

- 玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做高温状态下的反应；通上冷却液可进行低温状态下的反应。

- 也可通上自来水既能快速将反应热量带走。

- 下放料具有法兰口和聚四氟乙烯阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料的排出。

7．搅拌电机数显，变频控制，配套有增大扭矩的减速机。

8. 结构合理，用料讲究。机械部件采用不锈钢和铝合金件。

玻璃件全部采用耐高温且化学性能良好的高硼硅玻璃。电器件部分：主要部件采用进口原器件。

一、主要技术参数

反应釜体容积：        L

反应覆盖开口：   ＿＿＿＿口

反应釜体下放料： 有□    无□

感应电机功率：   ＿＿＿＿W

搅拌实际速度：   0~600转/分

电源电压：       220V50Hz/60Hz

二、仪器安装

双层玻璃反应釜有框架部分，玻璃部分，固定卡件部分，搅拌部分四大部分组成，安装方便。具体程序如下：

- 将不锈钢框架按照标准框架组装，此时不要卡紧任何内六棱不锈钢螺丝。

- 调整不锈钢框架的高低位置，以实际地面平整为标准，稳定后卡紧全部内六棱螺丝。

- 锁紧框架底部滑轮，加装反应釜体，此动作需要两个人同时协调完成，调整反应釜体水平垂直位置。

- 加装搅拌电机部分，此时不要卡紧内六棱螺丝。

- 取出搅拌密封塞和搅拌杆，旋出四氟卡帽，固定搅拌密封塞于覆盖法兰搅拌口。

- 加装固定釜盖卡件，提升搅拌杆深入电机搅拌万向节内，采用小号六棱不锈钢工具卡紧内六棱不锈钢螺丝。

- 整体螺丝和卡件全部固定紧，加装冷凝器和恒压漏斗不锈钢支撑杆。

- 在釜盖上安装冷凝回流弯管卡件，加装回流管，加装冷凝器。在釜盖上加装恒压漏斗，加装温度计套管，加装玻璃放气阀门。

- 安装数显变频器位置，此时安装完毕。

三、使用方法

1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。

2、插上电源插头，打开变频器上的电源开关，用调速旋钮来选择适合的转速（同时会在显示窗口显示出转速）。

3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振，请适当改变电机的转速，避免共振。

4、搅拌棒装上后，必须用手旋转一下，注意同心度（垂直度）是否好，如同心度（垂直度）不好应松开重夹，夹正后再打开电源，由慢至快逐步调整。

5、利用搅拌棒调节扳手，可按需要使搅拌棒上下移动，最大移动距离是50mm。

6、如发现反应器内密封性能下降，请检查搅拌棒与反应器盖子之间的四氟密封塞。

7、反应器玻璃件全部采用GG3.3低膨胀系数且耐高温优质硼硅玻璃制造， 玻璃材质可承受的最高温度：280℃，   承受的最低温度：-80℃。

8、玻璃反应器上的夹层进口和出口，通上热油可做加热反应，通上冷却液可进行低温反应，如果利用蒸气加热，不可超过0.5K-1K。（注：尽量不要利用压力蒸气加热）。

9、 在低温下进行试验时，底部的放料阀门会结霜，使用此阀门时一定先局部解冻后再使用，以防绞碎玻璃。

10、反应器的物料如有颗粒，放料时有可能残留在阀门的聚四氟活塞上，再次使用时气密性则会有影响。务必每次放料后先清洗干净，再使用。

12、反应器加热应采用高温循环器进行加热作业，制冷应采用低温循环器进行制冷作业。

13、反应器使用前先加入反应物料，再进行加热或者制冷。切忌反应器内没有物料，夹层内进行加热或制冷。

14、反应器需要加热或降温，应该采用高温循环器或者低温循环器进行循环加热或者循环降温，切忌先加热再循环或者先制冷再循环。

15、反应器在高温状态下需要降温，首先关闭高温循环器加热开关（循环开关保持打开），加入水或者油，中和循环器内温度进行逐步降温。切忌抽干反应器夹层内加热物质，循环新物质直接降温。

四、安全注意事项

1、所有玻璃件安装前要清洗干净。

2、每个标准口，球磨口和密封面要涂少量真空硅脂，增加气密性。

3、请在安装，使用，保养，检查之前，务必熟读本说明书的全部内容，做到正确使用。

4、电源电压必须与本仪器所规定的一致。

5、空载不宜高速运转。

6、电气箱的寿命与周围温度，湿度的影响很大。请保持调速器和电机的干燥。

7、先安装反应器的设备再由专业的操作人员操作使用设备。

8、 切断电源5分钟内，请不要触摸电器件，由于变频器或电容放电仍有可能会触电。

9、 操作时注意身上的硬物（手表，戒指，皮带扣等）对玻璃的碰击损害。

10、 连接真空管水管之时一定要小心，以免过分用力弄碎玻璃对人体的伤害。

11、 需要用高温循环油浴锅时，注意高温对人体的伤害，我公司建议用对人体伤害小的导热油(二甲基硅油，粘度为100或者50)作溶媒。尤其要注意高温循环的时候，应该先开循环泵，让导热溶媒进行循环的情况下，逐步升温。

12、安装完成要锁紧支架的轮子，避免移动。

13、在玻璃旋塞或加料管等可转动部件上使用真空润滑脂时，请选用柔滑粘稠的材料。

14、请将柔润的真空润滑脂均匀地薄薄地涂抹于阀芯上，使磨口充分配合。

15、涂抹过真空润滑脂的磨口部位，经过长时间的使用，润滑脂会氧化或硬化，导致磨口部位的转动困难或粘死。因此，在润滑脂变硬之前，请定期卸下部件用纸巾将上面的润滑脂擦掉，再使用甲苯及二甲苯等溶剂细心擦拭干净。待溶剂完全挥发后，再重新涂沫新的真空润滑脂。

16、如果磨口已经紧固或粘死，这时强行用力拆卸会造成玻璃破碎，非常危险。磨口处发生粘死现象时，请用加热的方法（热水，喷灯）使固化的真空润滑脂软化后再行拆卸。

（如果粘固情况非常严重，强行拆卸非常危险。遇到这种情况时，请与本公司售后服务部门联络。）

关于电机温升：

本仪器电机采用E级绝缘，绕组采用聚脂高强度漆包线，使用环境，海拔不超过1000米，环境温度不超过40℃连续使用电机表面温升（电机表面温度与环境温度之差不超过90℃属正常可放心使用）。温度超过90℃要检查有关传动润滑系统，如果环境温度很高，用户可使用风扇冷却。

必须严格遵守注意事项，否则可能造成人员伤害或损坏机器。

五、保养须知

1、用前仔细检查仪器，玻璃瓶是否有破损，各接口是否吻合，注意轻拿轻放。

2、用软布（可用餐巾纸替代）擦拭各接口，然后涂抹少许真空脂。（真空脂用后一定要盖好，防止灰砂进入。）

3、各接口不可拧得太紧，要定期松动，避免长期紧锁导致连接器咬死。

4、先开电源开关，然后让机器由慢到快运转，停机时要等机器处于停止状态后，再关开关。

5、各处的聚四氟开关不能太过用力拧紧，容易损坏玻璃。

6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹，污渍，溶剂剩留，保持清洁。

7、停机后拧松各聚四氟开关，长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。

8、定期对密封圈进行清洁，方法是：取下密封圈，检查轴上是否积有污垢，用软布擦干净，然后涂少许真空脂，重新装上即可，保持轴与密封圈滑润。

9、电气部分不可进水，严禁受潮。

10、必须采购原厂正宗配件，随意使用其他配件对机器会造成损害。

11、对机器做任何修理或检查时，一定要先切断电源，水源。

注明，玻璃件属于易碎产品，请使用者在使用时小心轻放，易碎品的损坏不在我公司的保修范围之内，如果客户需要，我公司需收取相应的成本费用。

六、故障简易排除

| 现 象 | 原 因 | 排 除 |
| --- | --- | --- |
| 开启电源开关，指示灯不亮。 | 外接电源未通或接触不良 | 请专业电工检查电源，插座。 |
|  | 保险管短路 | 将电源开关置于OFF位置，再换置保险管。 |
| 电源指示灯亮，但不旋转。 | 旋转轴生锈 | 停止使用，与供应商联系 |
|  | 电机，电气箱故障 |  |
|  | 未连接七芯插头（与调速器相连的） | 重新连接七芯插头 |
| 真空突然消失 | 玻璃有裂痕，开关有破损 | 检查玻璃部件，调换开关 |
| 有真空，但抽不上 | 密封圈磨损，连接真空的开关泄漏 | 请更换密封圈，开关 |
| 真空时有时无 | 钢轴上有污垢连接器有松动 | 请清除污垢检查真空表，真空泵 |
|  | 真空软管老化 | 请更换真空软管 |
| 主机左右松动 | 紧固螺丝松动 | 旋紧 |
| 电机温度过高（室温+90℃属正常） | 超负荷 | 停机，清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢，涂上真空脂 |
| 外壳带电 | 加热管有裂痕进水 | 请专业电工检查 |

保修政策

1.本产品自购买之日起计算保修期，在正常使用状态下使用本产品而发生故障，可根据此保修政策，凭本保修卡及购机发票或者购机收据享受保修服务。

2.免费维修的仪器，在原保修期内继续享受保修服务，若距保修期结束已不足三个月，则所更换的配件自更换之日起享有三个月的保修。

3.保修期内以下修理也将收费

3.1未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;

3.2购买后发生的，因人为原因造成损坏的；

3.3擅自维修、改造、分解、而造成损坏的；

3.4保修卡上未记录或涂改销售日期、产品型号、产品名称、产地或无公章的；

3.5因不可抗力造成损坏的；

4．请妥善保存保修卡，保修卡遗失不再补发。

5.本保修制度仅限在中国大陆地区有效（不适用于港澳台地区）。

反 应 釜 装 箱 单

年    月     日

1.釜体（         ）      □     2.下四氟放料阀             □     3.釜盖                □

4.托收集瓶黑圈           □     5.收集瓶                   □     6.托瓶圈              □

7.放气阀                 □     8.卡瓶圈（螺丝2个）       □     9.恒压漏斗            □

10.卡盖圈上下各1套      □     11.温度计套管              □     12.卡盖螺丝4套       □

13.冷凝管                □     14.四氟搅棒                □     15.空心塞             □

16.变频器                □     17.抽气头                  □     18.电机及电机座       □

19.上四氟搅拌塞          □     20.万向节                  □     21.冷凝管夹圈         □

22.黑十字架3个          □     23.说明书及保修卡          □     24. 可调整丝圈一套    □

25.恒压漏斗圈            □     26.下放料上下阀卡圈2个    □     27.钢管件及钢棒       □

28.双耳朵1只，单耳朵2只□     29.带刹车万向轮4只        □

备注：