电热板说明书：

- 用途

本公司生产的电热板，适用于工业农业，大专院校，工矿企业，医疗卫生，科研单位实验室作加热设备之用。

- 产品特点

1.本产品外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂，造型新颖，美观，抗腐性能强，坚固耐用。

2.采用可控硅无级调功，能适应用户不同加热温度的需要。

3.封闭式加热盘，加热无明火，安全可靠，热利用率高。

- 主要技术叁数

| 型号 | ML-1.5-4 | ML-2-4 | ML-3-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格(mm) | 400*280 | 450*350 | 600*400 |
| 电源电压 (v) | 220 | 220 | 220 |
| 额定功率(kw) | 1.5 | 2 | 3 |
| 最高温度(°C) | 400（表面） | 400（表面） | 400（表面） |
| 外型尺寸(mm)深*宽*高 | 280*400*190 | 350*450*190 | 400*600*190 |
| 包装(mm)深*宽*高 |  | 380*470*320 | 460*520*320 | 540*740*320 |

- 工作环境

1.电源电压：220V  50Hz；

2.环境温度：5~40℃；

3.环境湿度：≤85%；

4.避免阳光直射；

五．使用方法

1.将仪器放置在水平台面上。

2.接通与仪器要求相符的电源，顺时针旋转调温旋钮，电压表产生相应电压指示，仪器开始升温，旋钮旋转范围越大，升温越快。

3.使用完毕，将调温旋钮逆时针旋转至关闭位置，切断电源，拔掉插头。

六．注意事项

1.必须使用与仪器要求相符的电源，电源插座应采用三孔安全插座，并安装地线。

2.首次使用会稍有微烟产生，属正常现象。

3.使用过程中应防止加热介质溢出器皿，流入箱体损坏电器 。

4.使用过程中如出现故障应先切断电源再进行检修。

5.禁止空烧。

- 常见故障及排除

| 现象 | 原因及排除方法 |
| --- | --- |
| 无电源 | 插头与插座接触不良。检查插头，插座。 |
| 不升温 | ①电压表有电压指示但加热盘不升温，为加热盘故障应检查加热盘及连线。 ②用万能表测电源电压正常，加热盘阻值正常，为控制板故障应检查或更换。 |
| 温度一直上 升不能控制 | 控制板失控，应更换 |

- 运输及存储

本产品应放置在阴凉，干燥，通风良好的环境中。严禁剧烈的碰撞与振动力。